## Pressure Relief Valve Setting
Busch Mink Pumps Pressure Relief Valve Setting*
Pump Model | Maximum allowed Vacuum | Nominal Relief Valve Setting** | O2 assured relief valve settings | S/N Effective | Date Effective***
MM 1104 BV | 28.4 | N/A | N/A | N/A | N/A
MM 1144 BV | 28.4 | N/A | N/A | N/A | N/A
MM 1102 BV | 28.4 | N/A | N/A | N/A | N/A
MM 1142 BV | 28.4 | N/A | N/A | N/A | N/A
MM 1202 AV | - | 25.5 | 25.5 | U162300112 | 2016-06-01
MM 1252 AV | - | 24 | 24 | U162300112 | 2016-06-01
MM 1322 AV | - | 24 | 24 | U162300112 | 2016-06-01
MM 1402 AV | - | 23 | NA | 140010214 | 2014-04-14
MM 1502 AV | - | 23 | NA | 130049374 | 2014-04-14
MI 1502 | - | 23 | 21
MV 1202 AV | - | 23 | NA | TBD | TBD
FOR EVERY 1000' INCREASE IN ELEVATION, RELIEF VALVE SETTING MUST BE ADJUST BY 1" (DECREASE)
** "HgV with ambient @ STP (Sea level ambient pressure).
***At the point of production @ Busch in Virginia Beach. Items produced before this date, but still in the inventory pipeline will not have this referenced setting.